OTG口腔检测仪

CF-683A

使用說明書

目錄

1.簡介…………………………………………………………………..3

1.1.產品簡介 ……………………………………………………………………………….3

1.2.標準配置 ……………………………………………………………………………….3

1.3.選購配置 ……………………………………………………………………………….3

1.4.產品特性 ……………………………………………………………………………….3

2.操作說明 ………………………………………………………….4

口內攝影機 ……………………………………….………………………………………4

3.軟件程式安裝………………………………………………..……6

4.軟件使用操作……………………………………………………8

5.簡易故障排除……………………………………………………12

6.注意事項…………………………………………………………..13

1. 介紹

1.1. 產品介紹

親愛的用戶:

感謝您購買本公司產品,該產品是一種專為牙科設計的產品,可將攝像頭放入口腔內的微型攝影系統,他可根據需要自動變焦以及攝影範圍,是牙科醫師的得力幫手.

1.2. 標準配置

| 1.口腔檢測儀 | 1 台 |
| --- | --- |
| 2.手機護套 | 50個 |
| 3.OTG線 | 1條 |
| 4.USB延長線（OTG專用） | 1條 |
| 5.AV線 | 1條 |
| 6.AAA7號电池 | 2個 |
| 7.光碟（說明書及軟體） | 1張 |

1.3. 選購配置

| 1. 檢測儀專用掛架 | 1個 |
| --- | --- |

1.4. 產品特性

1. 1/4” CMOS 200萬像素高解析度鏡頭，自動對焦

2. 6顆高亮度、長壽命白光LED

3. 本機USB、Video 兩種輸出方式

4. USB輸出可直連電腦使用，並可通過OTG線與手機/平板（安卓系統）連接使用,注意安卓系统的平板及手机使用的CPU有要求，联发科和瑞芯微

5. Video輸出使用時，由放置其內的7號電池供電

6. 尺寸輕巧，便於攜帶，即插即用，使用方便.

7. 本機免驅動，隨機附贈兩款（電腦和安卓系統）管理軟體

8. 有效像素：1200*1600

2. 操作說明

口腔檢測儀

從左往右           1.定格畫面鍵    .2.電源開關/圖片存儲鍵

按1鍵可定格畫面，按2鍵開啟機器電源和存储畫面。

連接手機快速接頭

內窺鏡LED燈和鏡頭

電池裝入示意圖

將電池裝入攝影機，并注意電池的正負極

有線使用操作示意

A: 和電腦相連

B: 與手機和平板連接（限安卓系統）

３.軟件程式安裝

1）電腦安裝

A  插入光碟.系統將自動搜索. 如無法完成自動搜索,

⑴请請打开”我的電腦”，点击 “ DVD-RAM” G盤

⑵然後複製（下圖）文件夾到你電腦的本地磁盤

文件夾的內容包含：

B．將檢測儀一端與USB線相連，另一端與電腦相連：

電腦會出現以下提示：

①

②

此時已完成安裝，可進行下一步軟體使用

2）安卓系統

1.安装(下图) "MLG-OTG" 软件到手机或平板上

2. 安装后，桌面上会显示（下图）图标

- 軟件使用操作

A 電腦上使用

a. 打開文件夾“MLG_Win USB(for PC)”

b. 雙擊（下圖）軟體

c.輸入客戶資訊，然後點擊”Add”(增加)和”Enter”(進入)

d. 進入軟體介面

以下图标意思：

按键1  : 拍照

按键2  :全屏显示图

按键3 : 删除图片

按键4:  对比图片

e. 选择”USB 视频设备”,即可正常拍摄图片

B. 手机或平板使用（限安卓系统）

a. 将检测仪连接上手机，并打开检测仪电源(LED灯亮起)，然后点击（下图）图标 ,

b.进入（下图）界面，增加客户信息，点击“增加“和“进入”

c. 当检测仪进行拍摄时，图片将自动显示在软件里

d. 如果要对比图片，您可以先选择要对比的图片。然后点击“compare”

对比图如下，如果要删除图片，可以直接点击 “Delbmp”.

C. 連接到TV/顯示器

5. 簡易故障排除

假如本產品發生問題時.請先按照以下專案進行排除,如果仍無法解決,請與經銷商或者廠家聯繫.

| 項目 | 故障狀況 | 檢修辦法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 電腦或者可移動設備無法成象 | 1.檢查手機和電腦或者移動設備的連接是否正確 2.檢查電腦驅動程式是否安裝或者屬性設置是否正確 |
| 2 | 使用過程中畫面出現輕微模糊 | 如第一次開機使用,屬於正常熱機情況,稍後會恢復正常 |
| 3 | 電源或者屏幕圖像存在汙點 | 1.檢查螢幕是否有汙點 2.檢查鏡片是否有汙點 3.若不是上述問題,請聯繫經銷商或者廠商 |

6.注意事項

使用本産品前請仔細閱讀以下注意事項,並妥善保存以便日後查詢.

產品

請不要用銳利物,金屬或液體觸碰信號接頭,以免電路短路和產品損壞.

如果您有一段時間未使用本產品,請將電源線拔下.

請不要擅自拆除,這樣可能損壞產品.

請不要對其施加壓力.

電源

請使用原廠商指定的專用電源變壓器,以免損壞產品.

如發現電源線或插座有損壞請不要再使用.

請不要讓任何物體壓迫電源線或者信號連接線.

請不要將電源線或者信號連接線放在潮濕的環境中.

使用環境

請將本產品放置於乾燥,通風的地方.

請不要將本品放置於過冷,過熱或者太過潮濕的,陽光直接照射,灰塵較多的地方.